绵阳市安州区中医院电子支气管内窥镜及输尿管硬镜维修服务采购项目概况与需求说明

项目背景与目标

（一）项目背景与目标

为保障临床诊疗工作有序开展，降低设备故障对诊疗工作的影响，确保电子支气管内窥镜与输尿管硬镜始终处于良好运行状态，提升设备完好率与诊疗安全性，同时规范维修服务流程、控制维修成本，契合医疗设备运维规范化、精细化发展要求，满足临床微创诊疗的持续需求，特启动本次电子支气管内窥镜及输尿管硬镜维修服务采购项目，为临床诊疗工作提供坚实的设备保障。
（二）项目目标

要求维修后的设备各项性能指标符合国家医疗器械相关标准及设备原厂要求，成像清晰、操作顺畅、密封良好，无漏水、卡顿等故障；建立维修质量验收机制与售后质保体系，维修后设备质保期符合约定要求，临床能正常使用，确保维修质量可靠。

采购标的物说明

（一）标的物名称：电子支气管内窥镜、输尿管硬镜，需进行维修，更换配件。设备生产厂家：奥林巴斯，规格型号：BF-Q290、WA29042A。
（二）主要功能/服务要求：

1.电子支气管内窥镜检修问题：弯曲先端部偶发性黑屏、锥形套磨损、按钮老化。需更换密封圈、NS组件/插入部组件、锥形套、1#-4#遥控、1#、4#遥控外壳、开关盒、2、3号开关。
2.输尿管硬镜：图像模糊，需更换光学试管等全套配置零件。
（三）技术参数/服务标准：维修期间提供同品牌的备用设备。
（四）交付/服务周期：签订合同后7个工作日内完成维修工作。
三、其他说明

（一）是否允许联合体响应： □是 ☑否

